	      规格
技术参数
	40/3
	60/2
	60/3
	60/5
	80/2
	100/2
	120/2
	120/5

	额定电压（KV）
	40
	60
	60
	60
	80
	100
	120
	120

	额定电流（mA）
	3
	2
	3
	5
	2
	2
	2
	5

	额定功率（W）
	120
	120
	180
	300
	160
	200
	240
	600

	机箱重量（kg）
	7
	2
	2
	4.5
	2
	3
	3
	4.5

	倍压重量（kg）
	一体
	2.5
	3
	3.8
	2.5
	4
	4
	4.5

	倍压高度（mm）
	一体
	400
	400
	500
	400
	500
	500
	500

	电压测量精度
	数显表±（1.0%读数±2个字）

	电流测量精度
	数显表±（1.0%读数±2个字）

	波纹系数
	≤1%

	电压稳定度
	随机波动，电源电压变化±10%时≤1%

	过载能力
	空载电压可超出额定电压10%使用十分钟
最大充电电流为1.5倍额定电流

	电源
	单相交流50Hz  220V±10%

	工作方式
	间断使用

	
	一次连续时间最长为15分钟

	工作环境
	温度：-10～40℃

	
	相对湿度：室温为25℃时不大于85%（无凝露）

	
	海拔高度：1500米以下

	带 电 容
负荷能力
	被试品电容量无限制

	
	可用1.5倍的额定电流充电

	结构特点
	环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒

	
	空气绝缘、无泄漏之虑

	操作箱特点
	高精度0.75UDC1mA单触按钮（精度≤1.0%）最适合氧化锌避雷器试验

	
	过压保护采用拨置，一目了然

	
	机箱倍压放置一个铝合金箱，整机一手可提


2、分体机
 

	        规格
技术参数
	200/2
	200/5
	250/3
	300/2
	300/5
	400/3
	400/5
	其它等级

	额定电压（KV）
	200
	200
	250
	300
	300
	400
	400
	500～1000KV等合同定  做

	额定电流（mA）
	2
	5
	3
	2
	5
	3
	5
	

	额定功率（W）
	400
	1000
	750
	600
	1500
	1200
	2000
	

	机箱重量（kg）
	4.5
	4.5
	4.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.8
	

	倍压重量（kg）
	7.9
	8.3
	9
	11
	11.5
	38
	45
	

	倍压高度（mm）
	965
	965
	1030
	1250
	1250
	1900
	1900
	

	电压测量精度
	数显表±（1.0%读数±2个字）

	电流测量精度
	数显表±（1.0%读数±2个字）

	波纹系数
	≤1%

	电压稳定度
	随机波动，电源电压变化±10%时≤1%

	过载能力
	空载电压可超出额定电压10%使用十分钟
最大充电电流为1.5倍额定电流

	电源
	单相交流50Hz  220V±10%

	工作方式
	间断使用

	
	一次连续时间最长为30分钟

	工作环境
	温度：-10～40℃

	
	相对湿度：室温为25℃时不大于85%（无凝露）

	
	海拔高度：1500米以下

	带 电 容
负荷能力
	被试品电容量无限制

	
	可用1.5倍的额定电流充电

	结构特点
	环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒

	
	空气绝缘、无泄漏之虑http://www.5117sell.com

	操作箱特点
	高精度0.75UDC1mA单触按钮（精度≤1.0%）最适合氧化锌避雷器试验

	
	过压保护采用拨置，一目了然

	
	控制箱小，方便现场


